A-)KONU:

Bu Şartname Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Ağrı Et Kombinası Müdürlüğünde bulunan 1 Adet 10.000 Kg kapasiteli canlı hayvan kantarı, 2 Adet 1.500 Kg Kapasiteli yer kantarı  ve 3 Adet 1.000 Kg kapasiteli monoray kantarlarının periyodik bakımları işi.

B-)MADDELER:

- Periyodik bakım yapılacak olan elektronik tip yer kantarı (2 Adet),  monoray kantarı (3 Adet) ve canlı hayvan kantarı 1 (Adet) olup, toplam 6 adettir.

- Periyodik Bakımlar her altı ayda bir yapılacak olup, 1 ( bir) yıl içinde 1 (bir) kantar için 2 bakım yapılacaktır.

- Firma her 6 ayda bir periyodik olarak kantarların koruyucu bakımını yürürlükte bulunan ölçü ve ayar kanunu ve yönetmeliklerine göre 0,006 (on binde altı) hassasiyet kontrolü yapacaktır.

- Firma elektronik kantarların düzenli sağlıklı, ölçü ve ayar kanunun ve yönetmenliklerine uygun olarak çalıştırılabilmesi için bakımlarının yapmaktan sorumlu olacaktır. Periyodik bakımlar aksatılmayacaktır.

- Sistem fonksiyonlarının kontrolü yapılacaktır.

- Her bakım yapıldığında doğrulama yapılacaktır.

- Terminal kutu etanj kontrol ve temizliği ile tüm soket bağlantılarının kontrolü yapılacaktır.

- Ön panel, klavye, göstergeler, CPU ve RS232 kartlarının temizliği ve fonksiyonlarının kontrolü yapılacaktır.

- Printerın genel kontrolü gövde ve kafa hareket millerinin temizliği ve gerekli yerlerin yağlanması, kafa fonksiyon testi yapılacaktır.

- Bağlantı kutusunun topraklama, kart ve bağlantılarının kontrolü ve temizliği yapılacaktır.

- Harici gösterge genel, etanj kutu, topraklama bağlantıları kontrolü ve temizliği yapılacaktır.

- YER KANTARLARINDA genel kontrol ve temizlik şase temel arası boşlukların kontrolü, kantar tablasının sökülerek tazyikli su ile yıkanması, mekanik aksam ve parçaların kontrolü, liner ve yatak aksamlarının ve aşırı yük tahdit vidaları ayarlarının kontrol ve aralık temizliklerinin yapımı ile load-cellerin durumları gözden geçirilecektir.

- MONORAY KANTARLARINDA genel ve tartı rayı bağlantı ve temas kontrolü ile mekanik aksam, liner, aşırı yük tahdit vidalarının kontrolü ve gereklerinin her bakımda yapılacaktır.

- Firma periyodik bakımlar dışında arıza halinde arıza bildirimini takip eden 36 saat içinde arızayı gidermek için müdahale edecektir. Bu hizmet için ayrıca ücret ödenecektir.

- Yedek parça teminindeki gecikmenin bir haftayı aşması halinde periyodik bakım ücreti kantarların çalıştırılmadığı süreler dikkate alınarak ödenecektir.

16-Ekteki bakım formu doldurulacaktır.